珠海市第五人民医院2024年全自动精子质量分析仪采购项目更正内容

- 一、招标文件第二章 采购需求中“三、技术标准与要求”更正为：

一）技术参数：

1.全自动扫描分析：具备显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、显微镜Z电动控制自动对焦功能。

▲2.扫描通量

（1）动态学分析：一次性可连续扫描分析≥6张精子计数池，可连续分析≥24个测试；

（2）形态学分析：一次性可连续扫描分析＞6张形态玻片，可连续分析≥12个测试；

（3）精子DNA碎片分析：一次性可连续扫描分析≥6张DNA碎片玻片，可连续分析≥12个测试。

▲3.自动聚焦扫描时，精子静态图像清晰率≥98%。

4.温控系统模块：恒温板温度与设定的温度偏差不超过±0.5℃。

5.浓度、活力动态检测模块具备相差版与灰度版分析功能。

6.动态学自动分析项目：检测精子总数、密度/浓度、每个速度分级的数据（个数、比例、浓度、精子总数）、精子总活力、平均曲线速度、平均直线速度、平均路径速度、侧摆幅值、鞭打频率、平均角度、快速直线个数、快速直线浓度、快速直线活率、直线性、摆动性、前向性。

7.具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、头部、中段、尾部（主段）、过量残留胞浆形态。

8.具备尾部识别功能，可对杂质、圆细胞、上皮细胞等非精子细胞进行自动过滤，精子凝集度自动识别和过滤功能。

9.具备精子DNA碎片分析功能，可识别分析精子DNA的正常比例和异常比例。

10.可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准。

▲11.精子动力学分析模块

（1）精子前向运动PR符合率≥96%；

（2）精子非前向运动NP符合率≥95%；

（3）精子不活动IM符合率≥98%。

▲12.精子形态学分析模块

（1）正常精子分析符合率≥98%；

（2）异常精子分析符合率≥97%；

（3）精子形态识别符合率≥96%。

13.精子DNA碎片分析模块

（1）精子DNA碎片个数分析符合率≥94%；

（2）正常精子DNA碎片分析符合率≥95%；

（3）异常精子DNA碎片分析符合率≥95%。

14.杂质误认率：分析仪识别杂质的误认率≤3%。

▲15.精子个数的捕捉准确率误差≤2%，可采集的视野数范围为≥600组。

16.产品注册技术要求中采集分析时间<1秒。

17. 浓度分析准确度：对已知浓度的微粒测试液进行分析，检测结果相对偏差应在±5%范围内。

▲18.重复性

（1）分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数CV值≤6%；

（2）分析仪进行总活力分析，检测结果的变异系数CV值≤6%。

▲19.稳定性

（1）开机8小时内，分析仪进行浓度分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%；

（2）开机8小时内，分析仪进行形态分析，检测结果的变异系数（CV,%）≤6%；

20.具备质控功能。

21.数据库管理：具有数据库自动备份和恢复功能，同时兼容Microsoft SQL Serevr和My Sql。

22.水浴恒温振荡器：转速范围：起动≥300转/分，振荡频率精度：±1rpm，震荡方式：往复式，温控范围：室温-99℃,精度±0.5℃，水浴温度均一性：±0.2℃，不锈钢万用弹簧夹具最大容量：250ml×12。

二）硬件参数：

1.显微图像扫描功能模块：具有显微镜载物平台X、Y电动控制自动扫描功能、具有显微镜Z电动控制自动对焦功能；

▲2、设备显微镜、恒温系统和全自动扫描控制系统为一体封闭设计；

▲3.具有相差装置电动控制自动切换功能。

▲4.显微镜自动调光功能、显微镜物镜转换器电动控制自动切换功能。

5.具有显微镜电动控制自动滴油功能。

6.摄像机：高清彩色数字摄像机，175fps（帧/每秒）任选，1920×1200高清模式。

7.主机服务器：CPU：主频≥3.3GHz 四核心；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥1TB。

8.显示器：≥27寸，显示分辨率不低于1920×1080。

9.恒温系统：显微镜载物台37℃控温，控温精度为±0.1℃。

10.打印服务器：彩色喷墨打印。

三）配置要求：

| 序号 | 项目名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微图像扫描模块 | 1 |
| 2 | 内置恒温平板 | 1 |
| 3 | 摄像机（CCD） | 1 |
| 4 | 主机 | 1 |
| 5 | 显示器 | 1 |
| 6 | 打印服务器 | 1 |
| 7 | 动态分析模块 （浓度及活力） | 1 |
| 8 | 精子形态分析模块 | 1 |
| 9 | 精子DNA碎片分析模块 | 1 |
| 10 | 质控模块 | 1 |
| 11 | 中文说明书及维修手册 | 1 |
| 12 | 中文操作流程卡 | 1 |

- 四）项目包装、运输及其他要求

1.本项目产品包装需与运输方式相匹配，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责。

2.本项目产品包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和珠海地区的气候特点，以及露天存放的需要。

3.本项目专用工具及备品备件应分别包装，并在包装箱外加以注明其用处。

4.本项目包装箱两个侧面需用不褪色的油漆和明显易见的中文字样做出标记。

5.标记内容需包含产品名称、箱（件）号、装运标志（唛头）、毛重（kg）、尺码（长×宽×高，用mm表示）、净重（kg）、编号以及“勿近潮湿”“小心轻放”“此边向上”等。

6.货物在验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责项目服务团队的人身意外保险。

7.中标人需负责本项目产品货到现场过程中的全部运输，包含装卸车、产品现场的搬运、完成供货后的清场等。

8.中标人需负责各种产品的装箱清单，并协助采购人按装箱清单验收产品。

9.中标人需完成所有与项目采购相关的产品及其配套实施服务，在项目验收合格之前，中标人为第一责任人，中标人应当妥善保管项目产品。

- 五）项目培训要求

1.中标人需根据采购人实际需求，组织产品使用培训和日常维护保养培训。

- 2.中标人应当根据产品的性能，安排相应的技术人员开展培训。

3.具体培训时间与培训地点以采购人实际需求为准，中标人应当无条件响应。

4.主要培训内容：中标人应当就产品的基本结构、主要部件的构造及处理、日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等内容开展培训。

- 六）项目售后服务要求

1.质量保证期：自项目验收合格之日起不少于5年。中标人须提供本项目采购标的全生命周期的响应服务。质量保证期内，在非人为因素情况下，一切维修换件保养费用和备品备件均由中标人提供，费用已包含在合同总价中。

2.中标人应当对产品质量提供质量保证管理服务，质量保证期内，由中标人负责质量保证期内设备全生命周期成本等相关费用。中标人应当妥善做好质量保证期的登记工作，并对登记的准确性、真实性负责。

3.任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应承担的责任。

4.中标人应当提供7×24小时全天在线售后服务，对采购人发起的售后服务需求，中标人不得以任何理由拒绝。中标人应当在接到采购人通知后最多1小时内作出响应，最多24小时内（含上述1小时）到达现场，最多48小时内（含上述24小时）对出现质量问题的货物进行维修或更换，否则按违约处理。若48小时内不能及时排除故障，中标人应在最多1周内向采购人无偿提供不低于故障设备规格型号档次的备用设备使用，若中标人未在合同及招标文件约定的时间内提供或完成相应的维修服务，采购人有权另行聘请第三方专业人员进行维修，采购人有权向中标人追偿因维修所产生的费用。

5.质保期外中标人提供终身维修服务，如采购人指定中标人继续进行维保，中标人应提供相应的维保服务，并仅向采购人收取所需更换配件的费用（中标人提供配件价格明细表，配件费按厂家官方标准执行，不得高于备案价），除此之外中标人不额外收取其他费用（包括但不限于人工、配件的包装运输费、差旅费、咨询费、技术调试等费用），中标人保证在设备正常使用年限内及时向采购人供应备品配件，确保不因备品配件的缺失导致设备无法正常运行。

- 6.如设备或零部件因非采购人人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 二、提交投标文件截止时间、开标时间和地点更正为：

- 提交投标文件截止时间：2024年4月8日9点30分00秒（北京时间）

- 开标时间：2024年4月8日9点30分00秒（北京时间）

- 地点：广东省珠海市香洲区兴华路192号2号楼3楼公诚管理咨询有限公司302会议室